ELECOMETER223数字型表面粗糙度测试仪

操作说明书

技术参数：

范围：0——1mm

单位：公制mm，英制inch

精度：0.001mm

数据输出：通过RS232接口输出数据

电源：3V锂电池

校准：

- 将223仪器底部放在附带的玻璃板上，确保针尖与底面在同一平面上。

- 按右边的按钮即可开机。

- 显示屏如果显示的不是“0.000mm”，按一下右边的按钮，显示屏上的数据归零，校准完毕。

测量方法：

- 开机后，将223底部放在被测表面上，让针尖尽量伸到谷底。

- 此时显示的读数即为波峰到谷底的值。

- 应在同一被测面上多测几次，取其平均值。

- 要转换测量单位，可按左边的按钮进行转换。

- 关机时，只需按住右边的按钮3秒钟即可。

数据输出：

可使用专用的RS232接口线（接口线需另购，编号为T22312213），将接口线插入仪器的232接口处（在电池盖后），按按钮2（左按钮）选择到“Reference”模式，然后再按按钮1（右按钮），即可将当前的读数输送出去。

精度：

本仪器的精度可达“0.000mm”或“0.0000inch”，但也可根据需要调到“0.01mm”或“0.001inch”。方法是同时按住按钮1和按钮2进行调节。

显示值的设定：

测量表面粗糙度通常使用正数，表示测量数据相对于零的数值。也可以显示负数。转换的方法是：同时按住按钮1和2，直到显示值变为负数。

传输数据模式：

按住按钮2，3秒钟后，在显示屏的左上角出现“RefⅠ”或“RefⅡ”的不同模式，仪器进入传输数据模式，需要连接RS232接口线进行传输。

最大值和最小值：

本仪器可设定最大值和最小值。将仪器放在测量表面，按住按钮2，直到显示屏顶部出现“Min”或“Max”再松开手即可。如需除去设置，只要再按住按钮2直到左下角显示“mm”或“inch”松开手即可。

更换电池：

当显示屏的底部出现“B”时，表示电量不足，需要更换电池。更换电池是只需打开电池盖，使用附带的工具换一个新的3V锂电池即可。