HR-150A型

手动洛氏硬度计

HR-150A Manual Rockwell Hardness Tester

使用说明书

Instruction

执行标准 GB/T230.2

Execution Standard   GB/T230.2

北京时代山峰科技有限公司

一  简介················································2

二  硬度计的技术参数····································2

三  洛氏硬度试验标尺、压头、试验力及应用范围············3

四  硬度计的安装········································3

五  硬度计的正确使用····································6

六  硬度计的保养及注意事项······························7

七  附件（装箱单）·······································9

一 简介

- 硬度是材料机械性能的重要指标之一，而硬度试验则是判断金属材料或零件质量的重要手段。由于金属的硬度与其他机械性能有相互对应关系，因此,大多数金属材料可以通过测定硬度近似地推算出其他机械性能，如强度、疲劳、蠕变和磨损等。

- 手动洛氏硬度计是一种普及型的洛氏硬度测试仪器。适用于材料的洛氏硬度试验。其施加试验力的速度由缓冲器来调节，试验力变换通过变荷手轮的旋转获得，本仪器操作简便，性能稳定，使用广泛。

二 硬度计的技术参数

1  初试验力：98.07N(10kg)    允差±2.0%

2  总试验力：588.4N(60kg)、980.7N(100kg)、1471N(150kg)    允差±1.0%

3  压头规格：

3.1金刚石洛氏压头

3.2φ1.5875mm球压头

4  被测试件允许最大高度：200mm

5  压头中心到机身距离：165mm

6  硬度计外形尺寸（长×宽×高）520×215×700（mm）

7  仪器重量约：65kg

8  硬度计示值允许误差（表1）                           表1

| 硬度标尺 | 标准块的硬度范围 | 示值最大允许误差 |
| --- | --- | --- |
| HRA | (20～75)HRA | ±2HRA |
|  | (＞75～88)HRA | ±1.5HRA |
| HRB | (20～45)HRB | ±4HRB |
|  | (＞45～80)HRB | ±3HRB |
|  | (＞80～100)HRB | ±2HRB |
| HRC | (20～70)HRC | ±1.5HRC |
| HRD | (40～70)HRD | ±2HRD |
|  | (＞70～77)HRD | ±1.5HRD |
| HRE | (70～90)HRE | ±2.5HRE |
|  | (＞90～100)HRE | ±2HRE |
| HRF | (60～90)HRF | ±3HRF |
|  | (＞90～100)HRF | ±2HRF |
| HRG | (30～50)HRG | ±6HRG |
|  | (＞50～75)HRG | ±4.5HRG |
|  | (＞75～94)HRG | ±3HRG |
| HRH | (80～100)HRH | ±2HRH |
| HRK | (40～60)HRK | ±4HRK |
|  | (＞60～80)HRK | ±3HRK |
|  | (＞80～100)HRK | ±2HRK |

三 洛氏硬度试验标尺、压头、试验力及应用范围（表2）

表2

| 标尺 | 压头类型 | 初试验力（N） | 总试验力（N） | 应用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## HRA | 金刚石压头 | 98.07 （10kg） | 588.4(60kg) | 硬质合金、碳化物表面淬火钢、硬化薄钢板 |
| HRD |  |  | 980.7(100kg) | 薄钢板、表面淬火钢 |
| ## HRC |  |  | 1471(150kg) | 淬火钢、调质钢、冷硬铸铁 |
| HRF | 球压头 φ1.5875mm（1/16英寸） |  | 588.4(60kg) | 铸铁、铝、镁合金、轴承合金、退火铜合金、薄软钢板等 |
| ## HRB |  |  | 980.7(100kg) | 软钢、铝合金、铜合金、可锻铸铁、退火钢 |
| HRG |  |  | 1471(150kg) | 磷青铜、铍青铜和可锻铸铁 |
| HRH | 球压头 φ3.175mm （1/8英寸） |  | 588.4(60kg) | 铝、锌、铅等 |
| HRE |  |  | 980.7(100kg) | 轴承合金、锡、硬塑料等软材料 |
| HRK |  |  | 1471(150kg) |  |

洛氏硬度测试常用标尺为A、B、C三种

四 硬度计的安装

1  硬度计的工作条件

1.1 在室温摄氏10~30度范围内；

1.2 室内的相对湿度不大于65%；、

1.3 在无震动的环境中；

1.4 周围无腐蚀性介质。

2   硬度计拆箱

2.1 卸去箱体底部的四个螺母，抬起移开箱体，取出附件箱。

2.2 抬高底板，用扳手将底板下的2只M10螺栓旋出，硬度计与底板脱离，提

出硬度计（注意安全）。

  - 拆箱后的硬度计水平安放在稳固的工作台上，其水平度不超过1mm/m。同

时在工作台适当位置开孔（图1），使螺杆（8）能正常工作。

130

200

 90

550

图1

图2

1上盖   2后盖   3表盘   4手柄   5压头止紧螺钉  6压头   7试台

8螺杆   9旋轮   10手轮

3 硬度计安放(图2)

硬度计放置妥当后，打开上盖（1）和后盖（2）。将机体内扣住接长杆（22）上

的橡皮筋解去（第8页图5），固定活动部件的白纱带都解去，然后盖好上盖（2），

防止灰尘入内。

4砝码组的安装（图3）

图3

4.1安装砝码转动手轮时，应使仪器处于卸荷状态，手柄（4）在前方位置。

4.2取出附件箱内的砝码组，擦净。将手轮（10）旋至588处，从后盖处取

出吊杆（12），把吊杆（12）穿入砝码A（16）孔中，旋紧吊杆尾部2只M10螺母（17），并把吊杆（12）钩在杠杆（11）尾部的吊耳内，分别把砝码B（15）、砝码C（14）放在两个叉架（13）上，然后将手轮（10）顺时针转动一周，观察砝码上两边圆柱销是否安放在叉架的凹槽内，砝码悬空时不得碰叉架内壁。

5 选用试验力与砝码施加对应关系（表3）

表3

| 标尺 | 试验力（N） | 变荷手轮刻值 | 砝码受力（砝码代号） |
| --- | --- | --- | --- |
| HRA | 588.4(60kg) | 588 | 吊杆+砝码A |
| HRB | 980.7(100kg) | 980 | 吊杆+砝码A+砝码B |
| HRC | 1471(150kg) | 1471 | 吊杆+砝码A+砝码B+砝码C |

图4

6 缓冲器加油方法（图4）

硬度计出厂时，油缸体已注入机油，由于运输等可能造成的泄漏，用户可自行

施加。方法：取下上盖，将加卸荷手柄朝后推，掀起在油缸盖（18）孔中的油毛

毡，缓慢注入40号机油，加入的油量以拉动加卸荷手柄时无吸空声为止。注意：

加入油量的高度不可超过油缸盖与油缸体的结合面，不然机油会渗漏。然后将加

卸荷手柄朝前拉。

7 调整加主试验力的速度

安装压头（6），将HRC低硬度块放在试台（7）上，顺时针转动旋轮（9），

试台（7）上升。硬度块与压头接触后，表盘（3）指针开始转动，长指针转到三

圈，即停止转动旋轮，指针对准“C”位，将手柄（4）朝后推,观察表盘指针的

转动速度。从指针开始转动到停止，这段时间为2～8秒，如果速度快，可调节

缓冲器流量。方法：将螺母（20）略为松开,阀针（21）顺时针旋转。再做测试，

直至调整到规定的时间内。若速度慢，则反方向调节阀针（21）。调整好后将螺

母（20）并紧。（硬度计出厂时已调节好速度,一般不需再调节）。

表4

| 硬度值 HR | 圆柱形试件直径（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 10 |  | 13 |  | 16 |  | 19 | 22 |  | 25 |  | 32 |  | 38 |
|  | 洛氏A、C、D标尺的修正量（HR） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 | 3.0 2.5 2.0 1.5 1.5 1.0 1.0 0.5 0.5 0.5 | 3.0 2.5 2.0 2.0 1.5 1.0 1.0 1.0 0.5 0.5 0.5 0 |  | 3.0 2.5 2.0 2.0 1.5 1.5 1.0 1.0 1.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0 |  | 2.5 2.5 2.0 1.5 1.5 1.0 1.0 1.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 |  | 2.0 2.0 1.5 1.5 1.0 1.0 1.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 | 1.5 1.5 1.5 1.0 1.0 1.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0 |  | 1.5 1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0 0 |  | 1.0 1.0 1.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 |  | 1.0 1.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| 硬度值（HR） | 圆柱形试件直径（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 10 |  | 13 |  | 16 |  |  | 19 |  | 22 |  | 25 |  |
|  | 洛氏B、F、G标尺的修正量（HR） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 30 40 50 60 70 80 90 100 | 5.0 4.0 3.5 |  | 5.0 4.0 3.5 3.0 2.5 |  | 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 |  | 4.5 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.5 |  |  | 4.0 3.5 3.0 3.0 2.5 2.0 1.5 1.5 1.0 |  | 3.5 3.0 2.5 2.5 2.0 2.0 1.5 1.5 1.0 |  | 3.0 2.5 2.5 2.0 2.0 1.5 1.5 1.0 0.5 |  |

五 硬度计的正确使用

1  使用前的准备工作

1.1被测试件的表面应平整光洁，不得有污物、氧化皮、凹坑及显著的加工痕迹,

试样的支承面和试台应清洁，保证良好密合。

1.2试件的最小厚度应大于压痕深度的10倍。测试后，试件背面不得有可见的变形痕迹。

1.3被测试件应稳定地放在试台上，加力过程中不得移动试件，并保证试验力能垂直施加于试件上。

1.4根据试件的形状，尺寸大小来选择合适的试台，试件如异形，则可根据具体的几何形状自行制造专用夹具，使硬度测试有可靠的示值。

1.5被测试件为圆柱形时，必须使用“V”型试台，当被测试件直径小于38(25)mm

时，其测试结果要进行修正，修正值均为正值。圆柱形试件洛氏硬度标尺的修正

值(表4)

2 硬度计的操作顺序

2.1表盘（3）内长指针的尖头基本指向上方，对着“C”位。

2.2试件材料的软硬程度按(表1)选择标尺，顺时针转动手轮（10），确定总试验

力。

2.3装上压头（6），压头柄缺口平面对着螺钉，把压头止紧螺钉（5）略为拧紧，

然后将被测试件置于试台（7）上。

2.4转动旋轮（10），螺杆（8）上升，试件缓慢无冲击地与压头接触，直至表的

小指针从黑点移到红点，与此同时长指针转过三圈基本指向“C”处，长指针偏

移不得超过5个分度值，若超过此范围不得倒转，应改换测点位置重做。

2.5转动表盘（3），使长指针对准“C”位（当测试HRB硬度值时，长指针指向

“B”处）。

2.6 手柄（4）缓慢朝后推，保持时间为5秒，然后将手柄（4）平稳的向前拉。

2.7此时，表内长指针指向的数据即为被测试件的硬度值（当测试HRB硬度时，

硬度示值从内圈数值中读取）。

2.8反向旋转旋轮（9），试台下降，更换测试点，重复上述操作。

2.9在每个试件上的测试点不少于五点（第一点不算）。对大批量零件检验，测试

点可适当减少。

3  硬度示值调整（图5）

硬度计的示值精度已在出厂前校准，若因运输过程中造成的误差，测试人员

在了解仪器结构原理的基础上可作适当调整。方法：将上盖（1）取下，如测出示值较标准硬度块低，则先用螺丝片固定M4螺杆（23），略松螺母，在松螺母时尽量不要转动螺杆（23），表内的长指针始终朝上，小指针针始终在黑点。将调节螺钉（24）顺时针微量旋进（转动半圈，约调高硬度值1度），然后旋紧螺母（注意：长指针始终朝上，小指针在黑点）。再测试硬度值，直至调整到规定的误差范围内（表1）。如测出硬度值高于标准块硬度值，则相反方向旋转螺钉。

六 硬度计的保养及注意事项

1 试验人员应遵守操作规程，能在试验前后经常用标准块校对仪器。不经常使用

的硬度计，开机后在标准块上要进行数次的硬度测定，稳定后，再进行试件的测

试。

2 仪器搬运时应托底搬运，不得横倒,并取下砝码和吊杆。

3 在硬度测试中，加试验力、保持试验力、卸除试验力时，严禁转动变荷手轮。

4硬度块的使用只能在工作面进行，两相邻压痕及压痕中心至边缘距离不小于

3mm，其使用周期为二年。

5 硬度计做好周期检定工作，每年至少一次以保证硬度计的准确性。

6硬度计常见故障排除

当硬度计发生故障时，应与有关单位联系进行修复，一般常见故障可自行解决

(表5)

22 接长杆    23 螺杆     24 调节螺钉

图5

表5

| 现象 | 可能原因 | 排除方法 |
| --- | --- | --- |
| 长指针偏移,不对“C”位。 | 调整硬度示值后，会造成长指针的偏移。 | 参阅图5将螺母略松，微量旋转M4螺杆（23）,表盘内小指针对准黑点，大指针尖头朝上，然后固定螺杆（23），并紧螺母。 |
| 加试验力时有冲击、卸除试验力时有吸空声。 | 缓冲器内油量不足。 | 按(图4)要求加油。 |
| 螺杆（8）卡住 | 螺杆（8）的配合间隙很小，细小的线头或污垢可能造成卡住。 | 取下螺杆保护罩，用干净的布条擦净螺纹，再双手握住旋轮上下拉动螺杆（禁用沙纸磨擦螺杆）。 |
| 硬度值偏差较大。 | 1. 压头损坏。 2.砝码安装顺序颠倒。 3.仪器放置不水平，砝码与机体内壁摩擦。 4.螺杆（8）保护罩高出螺杆，碰到试台（7）。 5.试验力或压头选用错误。 | 1.更换金刚石压头或球压头。 2.按(图3)安装砝码组。 3.按第四章第2条中的2.4款要求，用水平仪校准硬度计。 4.将保护罩退下，低于升降螺杆上平面，然后拧紧螺钉。 5.按表2要求选用试验力和压头。 |

七 附件（装箱单）

除主机外，备有以下附件

| 序号 | 名称（规格） | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 金刚石洛氏压头 | 1只 |
| 2 | φ1.5875mm球压头 | 1只 |
| 3 | 大平试台 | 1只 |
| 4 | 中平试台 | 1只 |
| 5 | “V”型试台 | 1只 |
|  | 标准洛氏硬度块 |  |
| 6 | HRC高、低 | 共2块 |
| 7 | HRB | 1块 |
| 8 | 砝码A、B、C | 共3只 |
| 9 | 防尘塑料罩 | 1只 |
| 10 | 产品使用说明书 | 1本 |
| 11 | 产品合格证书 | 1份 |